附件2

对大连隋氏义齿有限公司飞行检查情况

| 企业名称 | 大连隋氏义齿有限公司 |
| --- | --- |
| 企业类型 | 医疗器械生产企业 |
| 法定代表人 | 隋成栋 | 企业负责人 | 隋成栋 | 管理者代表 | 马长瑞 |
| 生产地址 | 大连市甘井子区文体南街39-6号 |
| 检查日期 | 2018年4月18日―2018年4月20日 |
| 产品名称 | 定制式固定义齿、定制式活动义齿 |
| 检查依据 | 《医疗器械生产监督管理办法》《药品医疗器械飞行检查办法》《医疗器械生产质量管理规范》《医疗器械生产质量管理规范附录定制式义齿》 |
| 检查内容 | 依据《医疗器械生产质量管理规范》《医疗器械生产质量管理规范附录定制式义齿》对企业生产质量管理体系运行情况进行全面检查 |
| 检查单位 | 辽宁省食品药品监督管理局 |
| 检查发现的主要问题 |
| 管理者代表未接受过质量管理培训，不熟悉医疗器械相关法规，不能现场回答检查组提出的医疗器械相关法规问题。除尘系统的“集尘袋”不能有效收集尘粒，致使生产环境的尘粒不能被有效清除。企业未按照规定对喷砂机进行检修和维护，造成该设备在使用过程中产生的粉尘大量外溢。铸造间内顶棚损坏，铸造间临时存放包埋料、包埋液和石膏，无暂存物料管理台账。库房无防虫措施，牙托水需要避光保存，实际未按规定条件保存。企业未对烤瓷炉、离心铸造机、箱式电阻炉等主要设备的使用温度和时间等主要参数进行验证。上瓷组车间编号为SS/SB-025的烤瓷炉无使用和维护保养操作规程；自2018年4月10日后，未对型号为P-300烤瓷炉的使用情况进行记录，不符合要求；企业制定的《铸造机操作规程》与铸造机实际操作不符；铸造间内待维修的两台箱式电阻炉无状态标识。《电子秤操作规程》、《采购记录》和《不合格评审记录》修改处，未按《文件控制程序》规定加盖修改人印章或修改人签名；企业未按《记录控制程序》对《生产记录》进行汇总、归档。铸造工艺验证未对铸造温度和时间进行验证，未见工艺确认过程记录。《氧化锆切削设备验证报告》未记录验证的3批“全瓷冠”的批号。《消毒管理制度》规定生产技术部负责实施消毒操作，消毒记录记载的消毒操作人员为办公室文员，企业未按制度规定安排消毒操作人员。《物料平衡管理制度》未对全瓷义齿氧化锆瓷块物料平衡进行规定，未规定主要原材料氧化锆和其他金属材料的偏差范围。企业的设计单和生产记录均有多处未填写原材料的“产品名称”、“厂商”、“注册证号”等，不符合追溯要求。 |
| 处理措施 |
| 责成大连市食品药品监督管理局负责监督整改，并加强日常监管。 |
| 说明 | 本表中所列出的缺陷和问题，只是本次飞行检查的发现，不代表企业缺陷和问题的全部。建立健全与所生产医疗器械相适应的质量管理体系并保证其有效运行是医疗器械生产企业的法定责任。 |
| 发布日期 | 2018年5月16日 |